# ALJCZX-ZLJL07-01设备检定/校准计划

A/1

| 序号 | 管理编号 | 出厂编号 | 设备名称 | 型号规格 | 校准周期 | 校准单位 | 校准的量值和量程 | 不确定度/精度 | 上次校准日期 | 计划校准日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALJCZX-CL-001 | 12170 | 数字测量投影仪 | JT300S1505 | 12个月 | / | X轴：(0.3、0.5、0.7、0.9、1.1、1.2、1.5、1.8、 5、25、50、100)mm Y轴：(0.3、0.5、0.7、0.9、1.1、1.2、1.5、1.8、 5、25、50)mm | U = 2 μm K=2 U = 2 μm K=2 | 20240626 | 20250625 |
| 2 | ALJCZX-CL-002 | MI-CQ-3495 | 线缆结构尺寸智能测量系统 | CQX-01080 | 12个月 | / | X轴：(0.3、0.5、0.7、0.9、1.1、1.2、1.5、1.8、 5、25、50、80)mm Y轴：(0.3、0.5、0.7、0.9、1.1、1.2、1.5、1.8、 5、25、50、80)mm | U = 1 μm K=2 U = 1 μm K=2 | 20240425 | 20250424 |
| 3 | ALJCZX-DQ-006 | 5146 | GSD高压试验台 | GSD | 12个月 | / | 输出电压：（1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、5）kv 击穿报警电流： （15、100、200、400）mA 定时：（30、60、300）s | U rel= 0.8% K=2 U rel= 0.6% K=2 U rel= 0.8% K=2 | 20240626 | 20250625 |
| 4 | ALJCZX-DQ-007 | 20110604 | QJ36B-2数字电桥 | QJ36B-2 | 12个月 | / | 电阻测量：200μΩ：（50、100、150、190）μΩ 2mΩ：（0.5、1、1.5、1.9）mΩ 20mΩ：（5、10、15、19）mΩ 200mΩ：（50、100、150、190）mΩ 2Ω：（0.5、1、1.5、1.9）Ω 20Ω：（5、10、15、19）Ω 200Ω：（50、100、150、190）Ω 2kΩ：（0.5、1、1.5、1.9）kΩ | U rel= 1.2% K=2 | 20240626 | 20250625 |
| 5 | ALJCZX-DQ-008 | 20140412 | QJ57B-2数字电桥 | QJ57B-2 | 12个月 | / | 电阻测量：20mΩ：（5、10、15、19）mΩ 200mΩ：（50、100、150、190）mΩ 2Ω：（0.5、1、1.5、1.9）Ω 20Ω：（5、10、15、19）Ω 200Ω：（50、100、150、190）Ω | U rel= 0.06% K=2 | 20240626 | 20250625 |
| 6 | ALJCZX-CL-003 | UTM22237 | 微机控制电子万能试验机 | UTM2502 | 12个月 | / | 试验力：（25、50、100、200、300、400、500）N 位移：（50、100、200、300、400、500、600）mm 速度：（25、50、100、200、250、300、400）mm/min | U rel= 0.2% K=2 U = 0.3 mm K=2 U rel= 0.3% K=2 | 20240626 | 20250625 |
| 7 | ALJCZX-CL-004 | 92093 | 微机控制电子拉力试验机 | YN21006 | 12个月 | / | 试验力：（25、50、100、200、300、400、500）N 位移：50、100、200、300、400、500、600）mm 速度：（25、50、100、200、250、300、400）mm/min | U rel= 0.2% K=2 U = 0.3 mm K=2 U rel= 0.3% K=2 | 20240626 | 20250625 |

# ALJCZX-ZLJL07-01设备检定/校准计划

A/1

| 序号 | 管理编号 | 出厂编号 | 设备名称 | 型号规格 | 校准周期 | 校准单位 | 校准的量值和量程 | 不确定度/精度 | 上次校准日期 | 计划校准日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | ALJCZX-CL-005 | 50560 | 1号哑铃刀 | 4×75mm | 12个月 | / | 总长：75mm、端部宽度：12.5mm、狭窄部分长度：25mm、狭窄部分宽：4mm 、外侧过渡边半径：8mm、内侧过渡边半径：12.5mm | U = 0.2 mm K=2 | 20240626 | 20250625 |
| 9 | ALJCZX-CL-006 | 50631 | 2号哑铃刀 | 4×50mm | 12个月 | / | 总长：50mm、端部宽度：8.5mm、狭窄部分长度：17.0mm、狭窄部分宽：4mm 、外侧过渡边半径：7.5mm、内侧过渡边半径：10mm | U = 0.2 mm K=2 | 20240626 | 20250625 |
| 10 | ALJCZX-CL-007 | QYX014 | 百分台式多头测厚仪 | CH-10-C | 12个月 | / | 侧头长度：4mm、侧头宽度：1mm、示值误差：±0.020mm、加荷质量28.6±2.0g、示值变动性≤0.002mm | U = 0.007 mm K=2 | 20240417 | 20250416 |
| 11 | ALJCZX-CL-011 | JT108894 | 游标卡尺 | 0~150mm | 12个月 | / | 外爪：（41.2、81.5、121.8）mm 内爪：（41.2、81.5、121.8）mm 测深尺：20mm | U = 0.01 mm K=2 U = 0.01 mm K=2 U = 0.01 mm K=2 | 20240626 | 20250625 |
| 12 | ALJCZX-CL-012 | 2038615 | 千分尺 | 0~25mm | 12个月 | / | 校准点：（5.12、10.24、15.36、21.5、25）mm | U = 2 μm K=2 | 20240626 | 20250625 |
| 13 | ALJCZX-CL-013 | 098438649 | 温湿度计 | VICTOR 230 | 12个月 | / | 温度：（5、15、20、23、30、50）℃ 湿度：（30、40、50、60、75、80、85、90）%RH | U = 0.4℃ K=2 U = 2 %RH K=2 | 20240705 | 20250704 |
| 14 | ALJCZX-CL-014 | 098438646 | 温湿度计 | VICTOR 230 | 12个月 | / | 温度：（5、15、20、23、30、50）℃ 湿度：（30、40、50、60、75、80、85、90）%RH | U = 0.4℃ K=2 U = 2 %RH K=2 | 20240705 | 20250704 |
| 15 | ALJCZX-CL-015 | 098438672 | 温湿度计 | VICTOR 230 | 12个月 | / | 温度：（5、15、20、23、30、50）℃ 湿度：（30、40、50、60、75、80、85、90）%RH | U = 0.4℃ K=2 U = 2 %RH K=2 | 20240705 | 20250704 |
| 16 | ALJCZX-CL-016 | 098438699 | 温湿度计 | VICTOR 230 | 12个月 | / | 温度：（5、15、20、23、30、50）℃ 湿度：（30、40、50、60、75、80、85、90）%RH | U = 0.4℃ K=2 U = 2 %RH K=2 | 20240705 | 20250704 |
| 17 | ALJCZX-CL-017 | 098439163 | 温湿度计 | VICTOR 230 | 12个月 | / | 温度：（5、15、20、23、30、50）℃ 湿度：（30、40、50、60、75、80、85、90）%RH | U = 0.4℃ K=2 U = 2 %RH K=2 | 20240705 | 20250704 |

# ALJCZX-ZLJL07-01设备检定/校准计划

A/1

| 序号 | 管理编号 | 出厂编号 | 设备名称 | 型号规格 | 校准周期 | 校准单位 | 校准的量值和量程 | 不确定度/精度 | 上次校准日期 | 计划校准日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | ALJCZX-CL-008 | 33653 | 伸率尺 | 0~200mm | 12个月 | / | 长度：（50、100、150、200）mm | U = 0.04 mm K=2 | 20240626 | 20250625 |
| 19 | ALJCZX-CL-009 | 33654 | 伸率尺 | 0~200mm | 12个月 | / | 长度：（50、100、150、200）mm | U = 0.04 mm K=2 | 20240626 | 20250625 |
| 20 | ALJCZX-CL-010 | 33655 | 伸率尺 | 0~200mm | 12个月 | / | 长度：（50、100、150、200）mm | U = 0.04 mm K=2 | 20240626 | 20250625 |
| 21 | ALJCZX-DQ-011 | 33640 | 钢直尺 | 0~1000mm | 12个月 | / | 长度：（200、400、600、800、1000）mm | U = 0.06 mm K=2 | 20240626 | 20250625 |
| 22 | ALJCZX-CL-018 | 33639 | 钢直尺 | 0~300mm | 12个月 | / | 长度：（100、200、300）mm | U = 0.04 mm K=2 | 20240626 | 20250625 |
| 23 | ALJCZX-CL-023 | 49332 | 力值砝码 | 98N | 12个月 | / | 质量：98N | U = 0.2 g K=2 | 20240626 | 20250625 |
| 24 | ALJCZX-CL-024 | 49333 | 力值砝码 | 98N | 12个月 | / | 质量：98N | U = 0.2 g K=2 | 20240626 | 20250625 |
| 25 | ALJCZX-DQ-012 | 49874 | 钢卷尺 | 3m | 12个月 | / | 长度：（0~1、0~2、0~3）m | U = 0.2 mm K=2 | 20240626 | 20250625 |
| 26 | ALJCZX-DQ-009 | 372 | 水银温度计 | 0~100℃/0.1℃ | 12个月 | / | 温度：（0、10、20、30、40、50、60、70、80、90、100）℃ | U = 0.06℃ K=2 | 20240626 | 20250625 |
| 27 | ALJCZX-DQ-010 | 497 | 水银温度计 | 0~200℃/1℃ | 12个月 | / | 温度：（0、100、200）℃ | U = 0.2℃ K=2 | 20240626 | 20250625 |
| 28 | ALJCZX-DQ-013 | 41875 | 秒表 | YS-510 | 12个月 | / | 时间：10s、10min、1h | U = 0.03s K=2 | 20240626 | 20250625 |

# ALJCZX-ZLJL07-01设备检定/校准计划

A/1

| 序号 | 管理编号 | 出厂编号 | 设备名称 | 型号规格 | 校准周期 | 校准单位 | 校准的量值和量程 | 不确定度/精度 | 上次校准日期 | 计划校准日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | ALJCZX-DQ-014 | 016 | 直流标准电阻 | BZ3 | 12个月 | / | 电阻值：100mΩ | U rel= 0.2 % K=2 | 20240626 | 20250625 |
| 30 | ALJCZX-DQ-015 | 20180304 | 直流标准电阻 | BZ3 | 12个月 | / | 电阻值：1mΩ | U rel= 0.5 % K=2 | 20240626 | 20250625 |
| 31 | ALJCZX-CL-025 | MF-XY-030 | 二次元校准片 | 0.1~15mm | 12个月 | / | 圆直径：0.1、0.2、0.508、1.0、2.5、6.0、11.0、15.0mm | U = 0.005mm K=2 | 20240626 | 20250625 |
| 32 | ALJCZX-CL-026 | 2EQG1563998193 | 同心圆标准片 | QIDA-50mm | 12个月 | / | 圆孔直径：50mm | U = 0.005mm K=2 | 20240626 | 20250625 |
| 33 | ALJCZX-CL-021 | 33638 | 标记章 | 20mm | 12个月 | / | 标记距离：20mm | U = 0.03 mm K=2 | 20240626 | 20250625 |
| 34 | ALJCZX-DQ-016 | YOSI-DJ011510220813 | 耐压测试仪点检器 | DJ01-1510 | 12个月 | / | 耐压1500V/10mA | U rel= 0.06 % K=2 | 20240626 | 20250625 |
| 35 | ALJCZX-DQ-017 | 57441512WS | 数字万用表 | 15B+ | 12个月 | / | 直流电压：400mV、4V、40V、400V、1000V 交流电压：400mV、4V、40V、400V、1000V 直流电流：400μA、4000μA、40mA、400mA、4A、10A 交流电流：400μA、4000μA、40mA、400mA、4A、10A 电阻：400Ω、4kΩ、40kΩ、400kΩ、4MΩ、 40MΩ | U rel= 0.15 % K=2 U rel= 0.3 % K=2 U rel= 0.3 % K=2 U rel= 0.3 % K=2 U rel= 0.15 % K=2 | 20240626 | 20250625 |
| 36 | ALJCZX-DQ-018 | 6291360 | 接地电阻测试仪 | AT4106 | 12个月 | / | 电阻： 2Ω：0.2Ω、0.5Ω、1.0Ω、1.5Ω、1.9Ω 20Ω：2Ω、10Ω、19Ω 200Ω：20Ω、100Ω、190Ω | U = 1.9Ω K=2 | 20241018 | 20251017 |

# ALJCZX-ZLJL07-01设备检定/校准计划

A/1

| 序号 | 管理编号 | 出厂编号 | 设备名称 | 型号规格 | 校准周期 | 校准单位 | 校准的量值和量程 | 不确定度/精度 | 上次校准日期 | 计划校准日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | ALJCZX-CL-022 | 20210128 | 玻璃线纹尺 | 0~200mm | 12个月 | / | 被测间隔：0~20、0~40、0~60、0~80、0~100、0~120、0~140、0~160、0~180、0~200mm | U = 0.8μm+1.4X10-6L K=2 | 20240701 | 20250630 |
| 38 | ALJCZX-CL-020 | 21120337 | 精密π尺 | 0~120mm | 12个月 | / | 校准点：（20、40、60、80、100、120）mm | U = 0.02 mm K=2 | 20231116 | 20241115 |
| 39 | ALJCZX-CL-019 | 21120329 | 精密π尺 | 0~120mm | 12个月 | / | 校准点：（20、40、60、80、100、120）mm | U = 0.02 mm K=2 | 20231116 | 20241115 |
| 40 | ALJCZX-DQ-019 | 202209094678 | 照度计 | TES 1330A | 12个月 | / | 标准值：（50、100、200、400、800、1000、1500、2000）lx | U rel= 1.5 % K=2 | 20241021 | 20251020 |
| 41 | ALJCZX-DQ-020 | J0102304009 | 精密净化交流稳压电源 | JJW-1000VA | 12个月 | / | 电压：220V 频率：50HZ | U rel= 3X10-3 K=2 U rel=1.5X10-4 K=2 | 20240103 | 20250102 |
| 42 | ALJCZX-DQ-021 | XJ032303038 | 精密净化交流稳压电源 | JJW-3000VA | 12个月 | / | 电压：220V 频率：50HZ | U rel= 3X10-3 K=2 U rel=1.5X10-4 K=2 | 20240103 | 20250102 |
| 43 | ALJCZX-DQ-005 | / | 绝缘手套 | 12kV | 6个月 | / | 额定电压12KV | / | 20240703 | 20250102 |
| 44 | ALJCZX-DQ-002 | / | 绝缘靴 | 20kV | 6个月 | / | 额定电压20KV | / | 20240703 | 20250102 |
| 45 | ALJCZX-DQ-004 | / | 高压令克棒 | 10kV | 12个月 | / | 额定电压10KV | / | 20240703 | 20250702 |
| 46 | ALJCZX-CL-027 | 33641 | 钢直尺 | 300mm | 12个月 | / | 长度：（50、100、150、200、300）mm | U = 0.05mm K=2 | 20240420 | 20250419 |
| 47 | ALJCZX-CL-028 | 33642 | 钢直尺 | 300mm | 12个月 | / | 长度：（50、100、150、200、300）mm | U = 0.05mm K=2 | 20240420 | 20250419 |

# ALJCZX-ZLJL07-01设备检定/校准计划

A/1

| 序号 | 管理编号 | 出厂编号 | 设备名称 | 型号规格 | 校准周期 | 校准单位 | 校准的量值和量程 | 不确定度/精度 | 上次校准日期 | 计划校准日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | ALJCZX-CL-029 | 33643 | 钢直尺 | 300mm | 12个月 | / | 长度：（50、100、150、200、300）mm | U = 0.05mm K=2 | 20240420 | 20250419 |
| 49 | ALJCZX-CL-030 | 33644 | 钢直尺 | 300mm | 12个月 | / | 长度：（50、100、150、200、300）mm | U = 0.05mm K=2 | 20240420 | 20250419 |
| 50 | ALJCZX-CL-031 | 33645 | 钢直尺 | 300mm | 12个月 | / | 长度：（50、100、150、200、300）mm | U = 0.05mm K=2 | 20240420 | 20250419 |
| 51 | ALJCZX-CL-032 | 33646 | 钢直尺 | 300mm | 12个月 | / | 长度：（50、100、150、200、300）mm | U = 0.05mm K=2 | 20240420 | 20250419 |
| 52 | ALJCZX-CL-033 | 98563 | 数字电子秤 | 3000g | 12个月 | / | 校准点：（0、2、10、100、500、1000、2000、3000）g | U = 0.3 g K=2 | 20240418 | 20250417 |
| 53 | ALJCZX-CL-034 | ATW17240816072 | 热延伸试验箱 | QFR-130 | 12 | / | 温度校准点：130℃、200℃、250℃; 每小时换次数 | U = 0.5℃ K=2 U = 1次/小时 K=2 | 2024.09.19 | 2025.09.18 |
| 54 | ALJCZX-CL-035 | ATW17240816073 | 热延伸试验箱 | QFR-130 | 12 | / | 温度校准点：130℃、200℃、250℃; 每小时换次数 | U = 0.5℃ K=2 U = 1次/小时 K=2 | 2024.09.19 | 2025.09.18 |
| 55 | ALJCZX-CL-036 | ATW17240813062 | 高精密热老化试验箱 | QHL-40 | 12 | / | 温度校准点：70℃、80℃、100℃℃、110℃、120℃ 135℃、150℃、200℃;每小时换气次数 | = 0.5℃ K=2 U = 1次/小时 K=2 | 2024.09.19 | 2025.09.18 |
| 56 | ALJCZX-CL-037 | ATW17240813063 | 高精密热老化试验箱 | QHL-40 | 12 | / | 温度校准点：70℃、80℃、100℃℃、110℃、120℃ 135℃、150℃、200℃;每小时换气次数 | = 0.5℃ K=2 U = 1次/小时 K=2 | 2024.09.19 | 2025.09.18 |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |